## Slide 1
Wouter De Cock
Bachelorproef
Validatie van STA-R MAX® Stago analysers voor routine coagulatie parameters

## Slide 2: Overzicht
  Doelstelling
  Meetprincipe
  Validatieplan en Resultaten
  Conclusie

## Slide 3: Doelstelling
  Doelstelling project
    Twee nieuwe coagulatie analysers STA-R MAX vervangen huidig instrument STA-R Evolution voor Hematologie
    STA-R MAX valideren voor gebruik in routine
STA-R Evolution
STA-R MAX

## Slide 4: Meetprincipes
Bron: Practical-haemostasis.com
  Chronometrisch
    Protrombine tijd (PT)
    Activeerde partiële tromboplastine tijd (aPTT)
    Fibrinogeen
  Fotometrisch
    D-Dimeer

## Slide 5: Validatieplan
  Voorbereiding analyse op STA-R MAX
    Preparatie reagentia en controles
    Analyse van controlemateriaal
    Staalvoorbereiding

## Slide 6: Validatieplan
  Analytische performantie
  Referentiewaarden
  Interferenties
    Carry-over en Cap-piercing
  Klinische performantie of methodevergelijking tussen:
    STA-R Evolution en STA-R MAX 1
    STA-R MAX 1 en STA-R MAX 2

## Slide 7: Validatieplan: Analytische performantie
  Analytische performantie
    Precisie = Mate van reproduceerbaarheid
    Bias = Afwijking waarde testresultaten tov werkelijke waarde.
    Totale fout = Combinatie van precisie en bias
  Hoe uitvoeren?
    Controle staal met gekende waarde 4x per dag analyseren voor 5 dagen

## Slide 8: Resultaten: Analytische performantie
  Precisie
    Geen significante afwijkingen
  Bias
    Probleem: Resultaten van STA-R MAX wijken af van werkelijke waarde
    Hypothese: STA-R MAX is accuraat maar controles niet volgens gouden standaard
    Oplossing: Externe controle uitvoeren via WIV en CAP
    Resultaat: Analyses STA-R MAX accuraat volgens externe controle.

## Slide 9: Validatieplan
  Analytische performantie
  Referentiewaarden
  Interferenties
    Carry-over en Cap-piercing
  Klinische performantie of methodevergelijking tussen:
    STA-R Evolution en STA-R MAX 1
    STA-R MAX 1 en STA-R MAX 2

## Slide 10: Resultaten: Referentiewaarden
  Verificatie referentiewaarden
    Probleem: Referentiewaarden fabrikant representatief voor populatie?
    Verifiëren: Via eigen populatiestudie van 20 personen
    Accuraat: Als 90% waarden binnen referentiewaarden vallen
  Uitkomst?
    Voor alle parameters 90% of meer binnen referentiewaarden

## Slide 11: Validatieplan
  Analytische performantie
  Referentiewaarden
  Interferenties
    Carry-over en Cap-piercing
  Klinische performantie of methodevergelijking tussen:
    STA-R Evolution en STA-R MAX 1
    STA-R MAX 1 en STA-R MAX 2

## Slide 12: Resultaten: Carry-over
  Interferenties: Carry-over
    = Hoeveelheid analyt overgebracht van één staal naar de andere
    Uitvoering: Twee stalen meten met hoge waarde dan drie lage
  Uitkomst?
    Geen carry-over tussen beide toestellen waargenomen

## Slide 13: Resultaten: Cap-piercing
  Interferenties: Cap-piercing
    Nieuwe functie op STA-R MAX
    Vroeger: Analyses altijd op stalen zonder dop
    Nu: Optie om dop te laten op stalen
    Voordelen: Tijdbesparing en minder contaminatie
    Verifiëren of stalen zelfde waarden geven met dop als zonder dop.

## Slide 14: Resultaten: Cap-piercing
  Resultaten: Cap-piercing
    Probleem: Significant verschil in waarden op STA-R MAX 2.
    Oplossing: Technicus van firma naaldafstelling laten repareren
    Resultaat: Na afstelling verloopt cap-piercing functie optimaal

## Slide 15: Validatieplan
  Analytische performantie
  Referentiewaarden
  Interferenties
    Carry-over en Cap-piercing
  Methodevergelijking tussen:
    STA-R Evolution en STA-R MAX 1
    STA-R MAX 1 en STA-R MAX 2

## Slide 16: Resultaten: Methodevergelijking
  Resultaten methodevergelijking
    = Analyse op routine citraat stalen representatief voor volledig klinisch spectrum
    STA-R Evolution en STA-R MAX analytisch en biologisch equivalent behalve voor D-Dimeer
    Probleem: Afwijkende resultaten D-Di bij zeer lage waarden (< 0,27 µg/mL)
    D-Dimeer: Enkel gebruikt als uitsluitingsdiagnose bij 0,5 µg/mL
    Oplossing: Zeer lage waarden klinisch niet significant => weglaten
    Conclusie: STA-R MAX performant voor alle coagulatie parameters.

## Slide 17: Conclusie
  Analytische Performantie STA-R MAX
    Aanvaardbaar voor Precisie en Bias
    Referentiewaarden fabrikant representatief voor populatie
  Interferenties
    STA-R MAX functioneert optimaal bij gesloten dop en vertoont geen carry-over
  Klinische performantie of methodevergelijking van STA-R MAX
    STA-R MAX 1 is zowel met STA-R Evolution als STA-R MAX 2 analytische equivalent
  Toekomst?
    Connecteren STA-R MAX met het online systeem GLIMS

## Slide 18: Vragen?