## Slide 1: Bachelorproef: Validatie van de analyse van lichaamsvochten op XE-5000
Student: De Meyer Karen
Mentor: Dr. Stove Veronique
Promotor: Alaerts Goedele
Academiejaar: 2010-2011
Stageplaats: 24-uurs laboratorium UZ Gent

## Slide 2: Inhoud
Situatieschets
Lichaamsvochten
Doel
Body Fluid Mode XE-5000
Body Fluid Software CellaVision DM96
Resultaten en discussie
Conclusie

## Slide 3: Situatieschets
Problemen
na 17u
Morfologische eigenschappen van de cellen
Analyses op beperkte staalvolumes
Microscopische analyse = referentiemethode
  Nadeel:
      Arbeidsintensief
      Vereist vakkundig personeel (niet 24/7 beschikbaar)
=> wens: geautomatiseerde analyse van cellen in lichaamsvochten

## Slide 4: Lichaamsvochten
Cerebrospinaal vocht
Peritoneaal dialysevocht (PD)
Pleuravocht
Ascitesvocht
Synoviaal vocht

## Slide 5: Doel
Geautomatiseerde analyse van cellen in lichaamsvochten
Celtelling
  Sysmex XE-5000 ↔ Sysmex UF-1000i
Differentiatie
  Sysmex XE-5000 ↔ manuele microscopie
  CellaVision DM96 ↔ manuele microscopie

## Slide 6: Body Fluid Mode XE-5000
Body Fluid Mode
  Background check
Celtelling
Differentiatie: 2 DIFF
(op aantal WBC)
  PMN = polymorfonucleairen
    neutrofielen en eosinofielen
  MN = mononucleairen
    lymfocyten en monocyten

## Slide 7: Body Fluid Mode XE-5000
Resultaat pleuravocht

## Slide 8: Body Fluid Software CellaVision DM96
Overview (10x)
Inzoomen (50x)
Differentiatie op
aantal gekernde
cellen
Validatie na controle door MLT

## Slide 9: Resultaten & discussie
Chart: WBC-berekend (/µl)
| 13000 | 16250 | 21666.666666666657 | 26000 | 32500 | 37142.857142857145 | 43333.333333333336 | 52000 | 65000 | 86666.666666666672 | 92857.142857142608 | 100000 | 108333.33333333334 | 118181.81818181818
 | 11519 | 15057 | 17990 | 22934 | 34028 | 38105 | 44498 | 49051 | 59344 | 87000 | 95548 | 103532 | 112761 | 123986
norm | 0 | 130000
bovengrens | 0 | 148980
ondergrens | 0 | 111020
Dilutiereeks pleuravocht
  Firma: tot 10 000 WBC/µl
  Nu: tot 100 000 WBC/µl
Lage waarden
Hoge waarden
Telling XE-5000 ↔ UF-1000i
Chart: Lumbaal vocht
| 1.2 | 2.2000000000000002 | 9.6 | 29.8 | 32.5 | 40.800000000000004 | 3.4
 | 5 | 12 | 16 | 38 | 43 | 45 | 47
normaal | 0 | 50
ondergrens | 0 | 42.7
bovengrens | 0 | 57.3
meting | UF-1000i (WBC/µl) | XE-5000 (WBC/µl)
gem | 33.5 | 48
SD | 1.6 | 5.2
CV(%) | 4.7 | 10.8
10x meting PD vocht

## Slide 10: Resultaten & discussie
Differentiatie Manueel ↔ XE-5000
Peritoneaal dialysevocht
Synoviaal vocht
Chart: Manuele differentiatie (%MN)
| 15 | 20 | 39 | 44 | 61 | 13 | 31 | 71
MN (%) | 8.4 | 20.5 | 42 | 45.7 | 50.2 | 13.4 | 25.3 | 61.3
norm | 0 | 100
Chart: Manuele differentiatie (%PMN)
| 85 | 80 | 61 | 56 | 39 | 87 | 69 | 29
% | 91.6 | 79.5 | 58 | 54.3 | 49.8 | 86.6 | 74.7 | 38.7
norm | 0 | 100
Chart: Manuele differentiatie (% MN)
| 6 | 19 | 15 | 63 | 41 | 2 | 15 | 17 | 25 | 16 | 5 | 17 | 92 | 6 | 16 | 6 | 100 | 79 | 100
 | 5.9 | 18.7 | 16.7 | 61 | 33.9 | 2.2 | 9.9 | 39.2 | 24.6 | 16.4 | 4.5 | 12.6 | 74.8 | 6.2 | 15.8 | 6.1 | 94.7 | 78.1 | 79.8
norm | 0 | 100
Chart: Manuele differentiatie (%PMN)
| 94 | 81 | 85 | 37 | 59 | 95 | 85 | 83 | 75 | 84 | 95 | 83 | 8 | 94 | 84 | 94 | 0 | 21 | 0
 | 94.1 | 81.3 | 83.3 | 39 | 66.1 | 97.8 | 90.1 | 60.8 | 75.4 | 83.6 | 95.5 | 87.4 | 25.2 | 93.8 | 84.2 | 93.9 | 5.3 | 21.9 | 20.2
norm | 0 | 100

## Slide 11: Resultaten & discussie
Differentiatie Manueel ↔ CellaVision
Pleuravocht
Ascitesvocht

## Slide 12: Resultaten & discussie
Pleuravocht

## Slide 13: Resultaten & discussie
Ascitesvocht

## Slide 14: Conclusie
Lumbaal vocht
Peritoneaal dialysevocht
Synoviaal vocht
Ascitesvocht
Manueel
LV
X
Pleuravocht
< 5 WBC/ µl
≥ 5 WBC/µl
PD
X
< 100 WBC/µl
≥ 100 WBC/µl
SV
< 200 WBC/µl
X
≥ 200 WBC/µl
AV
< 250 WBC/µl
X
≥ 250 WBC/µl
PL
< 250 WBC/µl
X
Telling
≥ 250 WBC/µl
Differentiatie

## Slide 15: Conclusie
Lumbaal vocht
Peritoneaal dialysevocht
Manueel
LV
X
< 5 WBC/ µl
≥ 5 WBC/µl
PD
X
< 100 WBC/µl
≥ 100 WBC/µl
Telling
Differentiatie

## Slide 16: Conclusie
Synoviaal vocht
Ascitesvocht
Pleuravocht
SV
< 200 WBC/µl
X
≥ 200 WBC/µl
AV
< 250 WBC/µl
X
≥ 250 WBC/µl
PL
< 250 WBC/µl
X
Telling
≥ 250 WBC/µl
Differentiatie

## Slide 17: Bachelorproef: Validatie van de analyse van lichaamsvochten op XE-5000
Student: De Meyer Karen
Mentor: Dr. Stove Veronique
Promotor: Alaerts Goedele
Academiejaar: 2010-2011
Stageplaats: 24-uurs laboratorium UZ Gent

## Slide 18: Formules
CV = variatiecoëfficiënt = SD/ gemiddelde
SD = standaarddeviatie
RPM ↔ g
G = (1.118 x 105) R. S²
R = straal in cm
S = RPM
wet van Ohm: U = I x R
U= spanning, uitgedrukt in volt (V)
I = stroom, uitgedrukt in ampère (A)
R= weerstand, uitgedrukt in Ohm (Ω)