## Slide 1: Near InfraRed Spectroscopy (NIRS), used as an alternative method for ‘wet analysis’ for the quantitative analysis of benzoic acid in a gel matrix.
Student: Christof Dolphens
Mentor: Dr. Jomjai Peerapattana
Promotor: Mevr. Decat
Notes: HPLC on placebo samples when scanning

## Slide 2: Doel onderzoek:
Kan NIRS gebruikt worden als alternatieve methode voor ‘natte analyse’ voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur in gels?

## Slide 3: NIRS
Spectrale regio NIRS: 800 – 2500 nm of 12500 cm-1 – 4000 cm-1.

## Slide 4: Principe van NIRS
Licht
Energie
Reflectie
Absorptie
Vibratie
Spectrum

## Slide 5: NIRS toestel
Wolfraam halogeen lamp:
Lichtstraal met golflengte 400 – 2500 nm
Dispersief
Volledig spectrum = analyse van alle golflengtes

## Slide 6: NIRS versus HPLC
 | NIRS | HPLC
Staalvoorbereiding | Minimaal / Niet | Ja, extractie
Staaldestructie | Nee | Ja
Data analyse | Multivariate | Univariate
Tijdsduur analyse | Seconden | Minuten
Fysische eigenschappen | Mogelijk | Onmogelijk
Correlatie molecule en spectrum | Zwak | Sterk
Spoor analyse | Onwaarschijnlijk <1% | Mogelijk
Calibratiemodel/curve | Traag | Snel
Gebruik chemicaliën | Nee | Ja

## Slide 7: Chemometrics
Identificatie molecules vanaf spectrum: moeilijk!
Wiskundig/Statistische tool is nodig om relevante informatie uit NIR spectrum te halen => Voorspellingsmodel aanmaken
Chemometrics bezit drie onderdelen:
Signal pre-processing: Ongecontroleerde spectrale variatie reduceren
Classification method: Een beeld geven van de grootste trends in de data
Multivariate regression method: Spectrale data linken aan getalwaardes

## Slide 8: Het kwantitatief NIRS model

## Slide 9: Methodologie: praktisch
Voor 4 verschillende gel formulaties
Oplosbaarheid benzoëzuur bepalen
Stockoplossing benzoëzuur aanmaken
Standaardreeks aanmaken in gels
Standaardreeks analyseren
Data standaardreeks analyseren
Voorspellingsmodel aanmaken = Partial Least Squares (PLS) model
Testen voorspellingsmodel op drie manieren

## Slide 10: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Spectra standaardreeks + teststalen

## Slide 11: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Finaal rapport voorspellingsmodellen
SNV = Standard Normal Variate

## Slide 12: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Finaal rapport voorspellingsmodellen
SNV = Standard Normal Variate

## Slide 13: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Het beste voorspellingsmodel kiezen:

## Slide 14: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Loading weights bekijken:
Benzoic acid:

## Slide 15: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Het model testen met batch samples (0,147% & 0,148%):

## Slide 16: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Het model testen met batch samples (0,147% & 0,148%):
Recovery batch sample 1:
Gemiddelde waarde: 0,0317 %
Recovery: 0,032/0,147 * 100 = 21,5 %
Recovery batch sample 2:
Gemiddelde waarde: 0,1139 %
Recovery: 0,114/0,147 * 100 = 77,0 %

## Slide 17: Resultaten
Voorbeeld gel formulatie 1:
Het model testen met een placebo sample (0,150%):
Recovery placebo sample:
Gemiddelde waarde: 0,0840 %
Recovery: 0,084/0,150 * 100 = 56,8 %

## Slide 18: Resultaten vier formulaties
Gel formulatie | PLS model -Pretreatment | R² Cal | R² Val | Recovery Placebo sample test | Recovery Batch sample test
Een | SNV | 0,9614 | 0,9089 | 56,78 % | 21,54 % 76,96 %
Twee | SNV | 0,9623 | 0,9075 | 89,75 % | 76,76 %
Drie | Geen | 0,9803 | 0,9548 | 96,66 % | /
Vier | SNV | 0,9700 | 0,9470 | 2,93 % | /
SNV = Standard Normal Variate

## Slide 19: Conclusie
Validatie PLS model:
      Cross Validation van het calibratiemodel
      Test met batch sample
      Test met placebo sample
----------------------------------------------------------------------------------------------
Problemen:
Recovery te laag
Groot verschil recovery tussen batch samples en placebo samples
Grote fluctuaties in voorspelde concentraties per staal

## Slide 20: Conclusie
Validatie PLS model:
      Cross Validation van het calibratiemodel
      Test met batch sample
      Test met placebo sample
----------------------------------------------------------------------------------------------
Oplossingen:
Meer data verzamelen (meer stalen testen)
Hogere concentraties aan benzoëzuur gebruiken (spiken)
Meer variabelen in het PLS model opnemen (vb: verschillende batches, temperaturen).

## Slide 21: Conclusie
Validatie PLS model:
      Cross Validation van het calibratiemodel
      Test met batch sample
      Test met placebo sample
----------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusie:
Niet zeker van gebruik NIRS als alternatieve methode voor ‘natte analyse’ voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur in gels.

## Slide 22: Near InfraRed Spectroscopy (NIRS), used as an alternative method for ‘wet analysis’ for the quantitative analysis of benzoic acid in a gel matrix.
Student: Christof Dolphens
Mentor: Dr. Jomjai Peerapattana
Promotor: Mevr. Decat
Notes: HPLC on placebo samples when scanning